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гр. Силистра, ул.” П.Мутафчиев” № 80, тел.: 086/818 446, факс: 086/823 917

e-mail: mbalss@abv.bg
П Р О Т О К О Л

№263/20.06.2018 г.
          На 14.06.2018г., в залата на втория етаж на административната сграда на „МБАЛ-Силистра” АД - гр.Силистра, ул. „Петър Мутафчиев” № 80, на основание чл. 181 ал. 4 и чл.103 ал. 1  от ЗОП във вр. с чл. 54 от ППЗОП и в изпълнение на Заповед №АД-01-109/04.04.2018г.   на Изпълнителния  директор на „МБАЛ-Силистра” АД гр. Силистра, за разглеждане и оценка на постъпилите оферти в „публично състезание” с предмет:                     „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение за работа и
гаранционна поддръжка на фабрично нова медицинска апаратура за
нуждите на „МБАЛ-Силистра” АД гр. Силистра, включваща 2 /две/ самостоятелно обособени позиции" с прогнозна стойност  250 000 лв. без ДДС.

   Процедурата е открита с Решение №22/21.05.2018г. и публикувана под номер 01098-2018-0003 в РОП, се събра Комисия в състав:
Комисия в състав:
Председател: Иванка Генчева            зам. директор ик. дейности;
       Членове:   В. Бабаяшева;                  правоспособен юрист ;

                          Г. Георгиев;                     икономист общ. поръчки;
                         Д-р Е. Ахмед;                    н-к ОХД;

                         Д-р  М. Кардашев;             н-к ООТ отделение.
Комисията заседава в пълен състав. Председателят  запозна членовете с условията за участие в процедурата. На отварянето не присъстваха лица по чл. 54, ал. 2. от ППЗОП.
       Всички членове на Комисията попълниха декларации в съответствие с изискването на чл.  51, ал. 8  от ППЗОП.

Председателят на Комисията обяви състава на комисията и имената на фирмите, подали за участие оферти, в определения срок до 16.30 часа на 12.06.2018г., съгласно получения срещу подпис протокол на основание чл.48 ал. 6 от ППЗОП:

1.„Марвена Диагностика” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-857/11.06.2018г. час: 9.50;

2.„Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-858/11.06.2018г. час: 9.55;

3.„Медицинска Техника Инженеринг” ООД, оферта с вх. вх. №АД-24-862/12.05.2018г. час: 11.45;

Комисията отвори по реда на тяхното постъпване, запечатаните непрозрачни опаковки на участниците и оповести тяхното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Публичната част от заседанието на комисията приключи след извършването на горе описаните действия.
        І. Разглеждане документите по чл. 39, ал. 2 за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и съставяне на настоящия протокол.  

1.„Марвена Диагностика” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-857/11.06.2018г. час: 9.50;

Представеният в електронен вид попълнен ЕЕДОП съдържа информация отговаряща на изискванията на възложителят към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът покрива поставените минимални изисквания относно критериите за подбор декларирайки:

- че не са налице основанията по чл. чл.54, ал. 1 от ЗОП и по чл.55, ал.1 от ЗОП

- че производителите на предлаганото медицинско изделие  са сертифицирани по стандарт / ISO /; 

  - че притежава сертификат за качество по / ISO /.

- посочва подробна информация на персонала, който ще участва в изпълнението на поръчката, документи за образование и/или квалификация, документ за преминат курс на обучение;

- с посочване на номер на разрешението за търговия на едро с медицински изделия.

2.„Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-858/11.06.2018г. час: 9.55;

Представеният в електронен вид попълнен ЕЕДОП съдържа информация отговаряща на изискванията на възложителят към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът покрива поставените минимални изисквания относно критериите за подбор декларирайки:

- че не са налице основанията по чл. чл.54, ал. 1 от ЗОП и по чл.55, ал.1 от ЗОП

- че производителите на предлаганото медицинско изделие  са сертифицирани по стандарт / ISO /; 

  - че притежава сертификат за качество по / ISO /.

- посочва подробна информация на персонала, който ще участва в изпълнението на поръчката, документи за образование и/или квалификация, документ за преминат курс на обучение;

- с посочване на номер на разрешението за търговия на едро с медицински изделия.

3.„Медицинска Техника Инженеринг” ООД, оферта с вх. вх. №АД-24-862/12.05.2018г. час: 11.45;
Представеният в електронен вид попълнен ЕЕДОП съдържа информация отговаряща на изискванията на възложителят към личното състояние и критериите за подбор.

Участникът покрива поставените минимални изисквания относно критериите за подбор декларирайки:

- че не са налице основанията по чл. чл.54, ал. 1 от ЗОП и по чл.55, ал.1 от ЗОП

- че производителите на предлаганото медицинско изделие  са сертифицирани по стандарт / ISO /; 

  - че притежава сертификат за качество по / ISO /.

- посочва подробна информация на персонала, който ще участва в изпълнението на поръчката, документи за образование и/или квалификация, документ за преминат курс на обучение;

- с посочване на номер на разрешението за търговия на едро с медицински изделия.

След разглеждане на документите по чл. 39 ал. 2 от ЗОП, комисията не установи липса, непълнота и несъответствие на информацията, включително нередовност и фактическа грешка, и несъответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и пристъпи към разглеждане на техническите предложения на  двамата участници.
1.„Марвена Диагностика” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-857/11.06.2018г. час: 9.50  по позиция №1 и №2;
Попълнено техническо предложение образец №2 и приложени към него:
- документ за упълномощаване;

- предложение за срока на изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя – 60 календарни дни.

  -декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Образец №3;

 - декларация за срока на валидност на офертата  - 120 дни - Образец №4; 

- декларация че предлаганата апаратура е нова, неупотребявана и нерeциклирана и произведена не по рано от 2017 година.

          - каталог за предлагана апаратура, от който са видни параметрите за конкретния модел апаратура, посочен от участника в сравнителната таблица към техническото предложение – от която е видно че минимум шест апарата да имат модул за измерване на кръвното налягане и минимум един апарат е окомплектован с хемодиализно легло с везна.

- декларация за съответствие; оторизационно писмо; потвърдително писмо от производителите да съответствието с техническата спецификация.
- декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП относно – декларацията от производителя за минималните технически изисквания на медицинската апаратура; брошура и извадки от ръководството за експлоатация; декларации за съответствие на производителя; писмо за представителство.
- участникът декларира че  медицинската апаратура има включен безплатен гаранционен сервиз в рамките на гаранционния срок.

- предложената от участникът медицинска апаратура има гаранционен срок:

-  ОП 1 „Апарати за хемодиализа” - 30 (тридесет) месеца считано от датата на въвеждането им в експлоатация. 

-  ОП 2 „Електро-хидравлична маса за ортопедия” -  36 (тридесет и шест ) месеца, считано от датата на въвеждането й в експлоатация. 

-участникът декларира че за  предлаганата медицинска апаратура  има осигурен безплатен гаранционен сервиз на мястото на експлоатация. Срок на реакция до 24 часа /в работни дни/ и до 72 часа /в почивни дни/ от подаване на писмена заявка от възложителя. Срок за отстраняване на повреда до 3 работни дни от констатиране на гаранционната повреда и/или дефект. В случай, че отстраняването на повредата и/или дефекта не може да се извърши в рамките на три работни дни, поради обстоятелства независещи от участника, определянето на срокът за отстраняване на повредата и/или дефекта се съгласува писмено с Възложителя.

-предлаганата медицинска апаратура е комплектована с всички необходими захранващи кабели и приспособления, необходими за нейната експлоатация и отговарящи на изискванията на производителите и на българските държавни стандарти.

След разглеждане на представените документи комисията установи:

- за позиция №1:

 - в т. 15 от  техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите да притежават ултразвуков въздушен детектор 22 мм.  От приложения от Участника каталог е видно, че предлаганият апарат е оборудван с ултразвуков детектор, но липсват данни в потвърждение за изискването за 22 мм, като цитираната от участника страница от Ръководството на оператора А179 не съдържа никаква информация за този детектор.  

- в т. 23 от  техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите да притежават централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор. От представените от Участника материали се установява, че предлаганият апарат не разполага с централна спирачка на ходовата част. Участникът не е представил данни в потвърждение на изискването за блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор.

- в т. 24 от техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите да имат автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да могат да преизчисляват ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. Да притежават апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра.  От приложените от Участника материали е видно, че предлаганият апарат разполага с апирогенен филтър, като не е посочената площта на неговата мембрана. В представените от Участника доказателства липсват данни в потвърждение на изискването за автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и възможността за преизчисляване на ефективния кръвен поток, когато се използват различни сегменти на кръвната линия.

- в т. 25 от техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите да притежават вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и да бъде оборудван с топлообменник. Да имат възможност за включване към информационна система. Участникът е посочил наличие на батерия и възможност за включване към информационна система, но не е представил доказателства, че предлаганият от него апарат е оборудван с топлообменник. 

- в т. 26 от техническата спецификация, Възложителят е заложил изискването апаратите да притежават полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и да имат автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата. Участникът не представил доказателства за наличието на възможност за провеждане на автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата. Участникът не е представил доказателства за наличието на възможност за полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия. 

- за позиция №2  - предлаганата ортопедична маса не е с ексцентрична централна колона; от посочените на  стр 3 и 4 от каталога на участника не е видно за наличието на функция Stand-by, която да се активира след не повече от 90 секунди след последната му употреба; липсва информация, че централното заключване се активира механично с педал от основата на масата; тренделенбург до 30º, което не отговаря на минималните изискуеми технически параметри от 45º; секция крака нагоре до 15º , което не отговаря на мининалните изискуеми технически параметри от не по-малко от +20°; секцията гръб не е разделена на две части и поради тази причина не може да се постигне повдигане от не по-малко от 230 градуса. Предложената маса има функция Flex, при която има чупене между секция гръб и секция седалище до 220 градуса, а не на самата секция гръб; от приложения каталог не е видно дали има приставка с матрак за трансфериране на пациента.

На основание чл. 107 т. 2 б „а” комисията предлага на възложителят да  отстрани  от участие в процедурата „Марвена Диагностика” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-857/11.06.2018г.; по позиция №1 и позиция №2, тъй като представената оферта не отговаря на предварително обявените от възложителя условия на поръчката. 
2.„Фрезениус Медикъл Кеър България” ЕООД, оферта с вх. №АД-24-858/11.06.2018г. час: 9.55 по позиция №1;

Попълнено техническо предложение образец №2 и приложени към него:
- предложение за срока на изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя – 60 календарни дни.

  -декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Образец №3;

 - декларация за срока на валидност на офертата  - 120 дни - Образец №4; 

              - декларация че предлаганата апаратура е нова, неупотребявана и нерeциклирана и произведена не по рано от 2017 година.

          - каталог за предлагана апаратура, от който са видни параметрите за конкретния модел апаратура, посочен от участника в сравнителната таблица към техническото предложение – от която е видно че минимум шест апарата да имат модул за измерване на кръвното налягане и минимум един апарат е окомплектован с хемодиализно легло с везна.

               - декларация за съответствие; оторизационно писмо; потвърдително писмо от производителите да съответствието с техническата спецификация.

            - участникът декларира че  медицинската апаратура има включен безплатен гаранционен сервиз в рамките на гаранционния срок.

             - предложената от участникът медицинска апаратура има гаранционен срок:

-  ОП 1 „Апарати за хемодиализа” - 30 (тридесет) месеца считано от датата на въвеждането им в експлоатация. 

                -участникът декларира че за  предлаганата медицинска апаратура  има осигурен безплатен гаранционен сервиз на мястото на експлоатация. Срок на реакция до 24 часа /в работни дни/ и до 72 часа /в почивни дни/ от подаване на писмена заявка от възложителя. Срок за отстраняване на повреда до 3 работни дни от констатиране на гаранционната повреда и/или дефект. В случай, че отстраняването на повредата и/или дефекта не може да се извърши в рамките на три работни дни, поради обстоятелства независещи от участника, определянето на срокът за отстраняване на повредата и/или дефекта се съгласува писмено с Възложителя.

-предлаганата медицинска апаратура е комплектована с всички необходими захранващи кабели и приспособления, необходими за нейната експлоатация и отговарящи на изискванията на производителите и на българските държавни стандарти.

     След разглеждане на представените документи, комисията установи че офертата по чл. 39 ал. 3 т. 1 от ППЗОП е в съответствие с предварително обявените условия от възложителя и се допуска до отваряне на ценовото предложение.
3.„Медицинска Техника Инженеринг” ООД, оферта с вх. вх. №АД-24-862/12.05.2018г. час: 11.45 по позиция №2;
Попълнено техническо предложение образец №2 и приложени към него:
- документ за упълномощаване;

- предложение за срока на изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя – 60 календарни дни.

  -декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор Образец №3;

 - декларация за срока на валидност на офертата  - 120 дни - Образец №4; 

              - декларация че предлаганата апаратура е нова, неупотребявана и нерициклирана и произведена не по рано от 2017 година.

               - декларация за съответствие; оторизационно писмо; потвърдително писмо от производителите да съответствието с техническата спецификация.

            - участникът декларира че  медицинската апаратура има включен безплатен гаранционен сервиз в рамките на гаранционния срок.

             - предложената от участникът медицинска апаратура има гаранционен срок:

                    -  ОП 2 „Електро-хидравлична маса за ортопедия” -  36 (тридесет и шест ) месеца, считано от датата на въвеждането й в експлоатация. 

                -участникът декларира че за  предлаганата медицинска апаратура  има осигурен безплатен гаранционен сервиз на мястото на експлоатация. Срок на реакция до 24 часа /в работни дни/ и до 72 часа /в почивни дни/ от подаване на писмена заявка от възложителя. Срок за отстраняване на повреда до 3 работни дни от констатиране на гаранционната повреда и/или дефект. В случай, че отстраняването на повредата и/или дефекта не може да се извърши в рамките на три работни дни, поради обстоятелства независещи от участника, определянето на срокът за отстраняване на повредата и/или дефекта се съгласува писмено с Възложителя.

-предлаганата медицинска апаратура е комплектована с всички необходими захранващи кабели и приспособления, необходими за нейната експлоатация и отговарящи на изискванията на производителите и на българските държавни стандарти.

     След разглеждане на представените документи, комисията установи че офертата по чл. 39 ал. 3 т. 1 от ППЗОП е в съответствие с предварително обявените условия от възложителя и се допуска до отваряне на ценовото предложение.
   На основание чл.57 ал. 3 от ЗОП, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията ще обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

             Настоящият протокол е съставен на 20.06.2018г.
Председател: Иванка Генчева ......................               
     Членове:  В. Бабаяшева........................          М. Кардашев......................   
                     Г. Георгиев..........................          Е. Ахмед....................   
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