ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ХЕМОДИАЛИЗЕН АПАРАТ
	1
	Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията.

	2
	Да може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак.

	3
	Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа.

	4
	Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция.

	5
	Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия).

	6
	Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители.

	7
	Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане.

	8
	Да има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 35 до 39 ̊C.

	9
	Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус.

	10
	Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин а тези за студена на 600 мл/мин.

	11
	Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция.

	12
	Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 85°С).

	13
	Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност 1% и скорост от 0 до 4000 мл/час. И да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем.

	14
	Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност ≤ 0,5 мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система.

	15
	Да притежава ултразвуков въздушен детектор 22 мм.

	16
	Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия.

	17
	Да дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език чрез натискане на бутони на панела.

	18
	Да притежава модул измерващ в реално време коефициента на очистване на кръвта Kt/V.

	19
	Да притежава контрол in vivo на клирънса на урея.

	20
	Да притежава контрол на натрия в плазмата.

	21
	Да притежава автоматично включване и провеждане на начален тест.

	22
	Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език.

	23
	Да притежава централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор.

	24
	Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да може да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. Да притежават апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра.

	25
	Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и да бъде оборудван с топлообменник. Да има възможност за включване към информационна система.

	26
	Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата. 

	27
	Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура.

	
	


Минимум 6 /шест/ хемодиализни апарата, да притежават модул за измерване на кръвно налягане; минимум един от предлаганите апарати да е окомплектован с хемодиализно легло с везна.
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